任务背景

解耦算法，上位机，及下位机之间的通信，由之前的算法与设备下位机连接，切换为上位机与下位机进行通信，设备信息包括电量，阻抗等有上位机从下位机直接计算获取。

算法模块从上位机获取到原始数据后，负责提供两类服务：

- 滤波服务，返回滤波后的数据供上位机进行绘图

- 预测服务，根据不同脑电范式返回识别到的结果。

通信协议

上位机与算法之间的通信分为指令和数据两类

通信协议采用ZMQ ROUTER + DEALER 异步全双工模式。

算法服务作为Server端，上位机作为client端进行通信

- 指令交互

地址：127.0.0.1/8099

指令交互端口用来接收上位机发送算法运行相关的指令，并且返回算法预测的结果，包括

1.1算法端接收消息说明

| 算法范式 | method | params | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范式通用 | ‘sync’ | 1 | 获取当前连接状态、电量 |
|  | ‘impedance’ | 1 | 开启阻抗 |
|  |  | 2 | 关闭阻抗 |
|  | ‘rest’ | 0 | 解码器进入休息阶段（不进行识别） |
|  | ‘getBeta’ | 1 | 获取当前Beta |
| SSVEP / PVS | ‘decoderClass' | ‘ssvep’ ‘pvs’ | 开启ssvep解码器 |
|  | ‘targetFreqs’ | [13,14,15] | 表明当前ssvep闪烁目标数目和频率 |
|  | ‘predict’ | 1 | 开始解码 |
|  | ‘predict’ | 2 | 停止解码 注意：直接发送{‘method’:’predict’,’params’:2}, 会直接关闭socket 退出算法端 |
|  | "getReport" | 0 | 获取ssvep报告图片 |
| SSMVEP | ‘decoderClass' | ‘ssmvep’ | 开启ssmvep解码器 |
|  | ‘train’ | 0 或 1 或… | 范式校准状态，params作为标签，告知server端当前范式呈现的训练样本类别 |
|  | ‘predict’ | 1 | 开始解码 |
|  | ‘predict’ | 2 | 停止解码 注意：直接发送{‘method’:’predict’,’params’:2}, 会直接关闭socket 退出算法端 |
|  | "getReport" | 0 | 获取ssmvep报告图片 |
|  | "stop" | 0 | 停止专注力计算但不会退出程序 |
| MI | ‘decoderClass' | ‘mi’ | 开启mi解码器 |
|  | ‘train’ | 0 或 1 或… | 范式校准状态，params作为标签，告知server端当前范式呈现的训练样本类别 |
|  | ‘predict’ | 1 | 开始解码 |
|  | ‘predict’ | 2 | 停止解码 注意：直接发送{‘method’:’predict’,’params’:2}, 会直接关闭socket 退出算法端 |
|  | "getReport" | 0 | 获取MI报告图片 |
|  | "stop" | 0 | 停止专注力计算但不会退出程序 |

Client端发送消息时，必须以键值对形式处理为json格式发送，例如{‘method’:’train’,’params’:0}表示当前范式处于校准状态且标签为0

上位机只有在非阻抗检测状态下发送数据给算法。

1.2 算法端返回消息说明

*灰色项为老版本返回值，新版本算法只保留返回白色项

| 算法范式 | method | params | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范式通用 | ‘impedance’ | [value,value,…] | 接收server端返回的阻抗值，例{‘impedance’:[10,10,…]} |
|  | ‘energy’ | value | 接收server端返回的电量值，只有设备电量发生变化时，server端才会发送 |
|  | ‘status_code’ | 0 | 状态码，0为异常（表明超过5秒未收到采集数据），1为正常，只有server端status_code发生变化时才会发送 |
|  |  | 1 |  |
|  | ‘sync’ | {'status_code': 1,'energy': 60} | ‘status_code’:0表示连接异常，1表示连接正常 ‘energy’:60表示电量60 |
|  | ‘resultBeta’ | value | beta值 |
| ssvep | ‘result’ | 0 | 接收来自Decoder的解码结果，server端以键值对形式处理为json格式发送，例如{‘result’:0}代表解码结果为0，value为int类型。# 例如选择哪一个棋盘格 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | … |  |
|  | 'single_trial_plot' | {'single_topomap':‘’，'single_waveform':‘’} | Base64图片数据 |
|  | 'ssvepReport' | {'topomaps_imgBytes':‘’，'psd_imgBytes':‘’} | Base64图片数据 |
| ssmvep | ‘result’ | 0 1 ... | 接收来自Decoder的解码结果，server端以键值对形式处理为json格式发送，例如{‘result’:0}代表解码结果为0，value为int类型。 |
|  | ‘paradigm’ | 1 | 在MI范式与SSMVEP 范式中，模型学习完成，进入康复训练阶段 |
|  |  | 2 | 训练数据集采集完毕，模型正在学习中 |
|  | 'concentration_score' | float (0-100) | 专注力分数：解码处于活动状态时，每 1 秒发送一次。 |
|  | 'single_trial_plot' | {'single_topomap':‘’，'single_waveform':‘’} | Base64图片数据 |
|  | 'ssmvepReport' | {'topomaps_imgBytes':‘’，'psd_imgBytes':‘’} | Base64图片数据 |
| Mi | ‘result’ | - 0 - 1 | 接收来自Decoder的解码结果，server端以键值对形式处理为json格式发送，例如{‘result’:0}代表解码结果为0，value为int类型。 |
|  | ‘paradigm’ | 1 | 在MI范式与SSMVEP 范式中，模型学习完成，进入康复训练阶段 |
|  |  | 2 | 训练数据集采集完毕，模型正在学习中 |
|  | 'concentration_score' | float (0-100) | 专注力分数：解码处于活动状态时，每 1 秒发送一次。 |
|  | 'single_trial_plot' | {'single_topomap':‘’，'single_waveform':‘’} | Base64图片数据 |
|  | ‘miReport’ | {‘topomaps_imgBytes’:‘’，‘network_imgBytes’:‘’, ’erds_imgBytes’:’’, ’psd_imgBytes’:’’} | Base64图片数据 |

- 数据交互

地址：127.0.0.1/8100

数据交互端口用来接收上位机发送的原始数据，并且返回滤波后数据

  - 数据接收：

- 上位机按当前64导，采样频率250HZ 工作模式下5个点0.02s发送一包数据给算法

二维数组，格式为[5, 通道数]，当前为[5, 66], 其中66是指64个脑电通道+65标签通道+66标签序号。

2.2 滤波后数据返回

滤波方案：

- 从滤波缓存buffer中提取3s

- 滑动窗口滤波，步长200ms， 即每200ms对最新的3秒数据进行一次滤波后，返回最后200ms的数据，二维数组data[50，通道数]，当前为[50, 64

- 当前ZMQ协议每包数据包含三帧，最后一帧是数据帧

- 上位机接收到数据后进行后续图形绘制。

上位机算法调用流程

- 上位机启动时启动算法 runDecoder.dist/runDecoder.exe 不加任何参数

- 算法启动接收数据5秒后开始返回滤波数据

- 范式返回结果与之前相同

- 给算法发送train命令需要在给下位机打标之前，以防漏标

可配置参数

runDecoder.dist/config.ini 里包含了部分可配置的参数供调试使用

- zmqServer_host = 127.0.0.1

算法服务host地址，当前默认为本地

- algo_log_level = info

日志log等级，默认为info, 调试时改为debug，会有更详细的日志