## Sheet1
问题描述 | 完成状态 | 发现时间 | 解决时间 | 解决方案
FES踏车选项时，从FES退回踏车界面时，没有成功实现，而是退回到了主界面 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 添加了一个中间过渡标识用于表示是那种方式跳转的
radiobutton的样式表未实现 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 添加外部样式表
combox的样式表未实现 | 已完成 | 9.28 | 10.4
所有训练的参数以及FES参数未添加 | 训练参数已添加 | 9.28
信号显示图标未添加数据驱动 | 已完成 | 9.28 | 9.3 | 添加了WiFi的数据驱动
通道界面中，该界面显示时，肌肉有默认选中，该默认选中应该取消 | 已完成 | 9.28 |  | 使用选中的下一个作为默认值从而避免出现这种问题
slider效果未实现 | 已完成 | 9.28 | 9.3 | 使用加载外部样式表的形式进行实现
Fes参数界面中，点击完通道后，连接状态未实现 | 已完成 | 9.28
输入框中点击时未弹出软键盘 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 原来在代码中添加了Qt软件插件，但是qt的软件盘并未出现，并且该代码块抑制系统自带的软键盘弹出，将该部分代码取消掉之后就正常弹出键盘了
删除用户时出现闪退 | 已完成 | 9.28 | 9.29 | 原来的用户显示列表和后来的UI显示有冲突，代码是按照之前可以选择多用户同时删除的，现在该功能被取消掉，但是代码只改了显示部分，对于删除部分并未进行更改，故出现此问题
Fes参数界面中刺激盒和下面的界面未对应。 | 已完成 | 9.28 | 9.28 | 初始化时将页面设置为刺激盒A
设置界面中密码管理功能未实现 | 已完成 | 9.29 | 10.4 | 根据逻辑优化该模块
tableWidget界面UI效果未实现 |  | 9.28
与下位机通信方式以及协议未确定 | 已完成 | 9.3 |  | 通信方式使用UDP，但是协议并未确定
忘记密码弹窗未添加 | 已完成 | 9.3 | 9.3 | 添加窗口
combobox文字不能居中显示 |  | 9.3
用户管理中编辑用户后保存失败 | 已完成 | 9.3 | 10.4 | 在保存函数中区分了新建用户和编辑用户的保存
未添加用户训练参数保存数据表 |  | 10.4
将游戏内嵌到上位机界面中时出现游戏载入时界面位置偏移情况，这种情况往往都是第一次出现，目前怀疑可能是游戏分辨率发生变化变化出现的适应性不好导致的，具体什么原因有待讨论 |  | 10.9
左手、右手、左脚、右脚的位置有时会出现负数以及超越360的值 |  | 10.2
剩余时间没有添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
阻力设置值没有显示 | 已完成 | 10.21 | 10.21
上下肢隐藏没有成功 | 已完成 | 10.21 | 10.21
速度、阻力、方向调整后没有更新到启动参数中 | 已完成 | 10.21 | 10.21
心跳检测没有添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
转速会跳变 | 已完成 | 10.21 | 10.21
训练完成时，训练报告未添加弹出 |  | 10.21
痉挛报警未添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
游戏未添加 |  | 10.21
进入踏车界面痉挛选择自动开启 | 已完成 | 10.21 | 10.21
痉挛确认后未发送痉挛确认指令 | 已完成 | 10.21 | 10.21
三次痉挛退出训练未添加 | 已完成 | 10.21 | 10.21
距离该怎么计算（使用圈数进行计算）
UI上显示的是左右平衡度，但是下位机上传的是下肢平衡度和上肢平衡度，默认为左侧平衡度，右侧为100-左侧 | 已完成 | 10.21 | 10.21
阻力该怎么对应（改成档位） | 已完成 | 10.21 | 10.21
痉挛后方向问题未添加 | 上位机已添加 | 10.24
正向反向问题，需要添加一个绝对值 | 上位机已添加 | 10.24
单主动、单被动模式未添加
报告日期显示不全
姓名和备注未对齐 |  | 10.26
训练模式显示不全 |  | 10.26
左右平衡没有添加限制和默认值 |  | 10.26
WiFi信号没有断网图片 |  | 10.26
combobox文字太小，未加粗显示 |  | 10.26
四肢和单肢切换时combobox位置未对齐 |  | 10.26
游戏未添加到踏车参数界面 |  | 10.26
游戏启动时显示一个绿色界面不协调（改成灰色背景并添加等待游戏启动文字） |  | 10.26
fes界面下降、打开、关闭时间单位显示的是Hz |  | 10.26
游戏界面有时候会显示不全 |  | 10.26
用户管理界面中单选框和全选框未对齐 |  | 10.26
单选框上放应添加选择汉字 |  | 10.26
左侧用户列表中当不满12时则显示12个人，总人数不超过100，行数根据人数进行添加 |  | 10.26
痉挛后方向问题解释（找王鑫）
被动模式下有时会出现通信中断现象，上位机数据不刷新，下位机收不到上位机数据
报告中的训练总时间需要改一下，不要写设定时间，需要根据实际进行更改
痉挛保护带有声音提示
主动训练中，在游戏界面中阻力可以调到30，实际最大为20挡
游戏训练界面中双击增加范围，不要和开窗效果重合
游戏训练界面中按钮需支持连续调节
被动训练中的预设值不能超30，在点击开始按钮之前如果大于30则给出提示
训练报告中阻力部分未添加数据
主动训练中速度不可调节（速度按钮失能）
被动训练中阻力调节应不可用
软件可以开启多次
在FES参数界面中，通道参数设置有问题，当通道中有肌肉时，则显示当前肌肉，如果没有再默认填充 |  | 11.7

## 升级版
添加新游戏
游戏停止，设备并未停止
电刺激模块提示弹窗添加
破洞裤游戏更换
平衡度显示与游戏不匹配
升降柱管理
游戏进度条卡顿
从返回关闭再次进入游戏没有进入
平衡度的比例调节
链接状态显示
添加电刺激模块后的状态不知道（已通过回执消息添加）
添加（存储之后）再切换到连接界面时未刷新设备列表
连接状态未添加，没有断开功能（断开拿关机代替）
通道控制开关未添加
清空蓝牙设备数据列表
血样模块隐藏