## 上下肢通信协议
通信协议V1.00.230105
帧格式
| 名称 |  | 前导码(1Byte) | 帧长度(1Byte) | 功能码(1Byte) | 设备编号 | 通道号(1Byte) | 数据 | [14 empty] | 校验 | 帧尾
| 标识 |  | Head | Length | CMD | EquipmentID | Channel | Data | [14 empty] | CheckSum | End
| 内容 |  | 0xAA | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | [14 empty] | xxxx | 0x55
| 说明 | 1、Length = CMD + EquipmentID+Channel + Data 注：字节长度
2、校验方法 = (CMD +EquipmentID+ Channel + Data）&0x FF 注：值 校验和
3、通道号、设备号用0x00,0x01, 0x02, 0x03, 0x04表示；
上下位机数据交互
独立 电刺激 | 功能 | 数据方向 | 前导码 | 帧长度 | 功能码 | 设备编号 | 通道号 | 数据 | [14 empty] | 校验 | 帧尾
| 模式、脉宽、频率、斜坡时间设置 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 0xAA | 0x12 | 0x71 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集 0x02:刺激 0x03;触发电刺激 | 采样率 4K、8K | 波形参数： 01：双向对称方波 02：单向方波 03：三角波 | 频率MSB (0-1000HZ ) /2 | 频率LSB (0-1000HZ ) /2 | 脉宽MSB 0-1000us | 脉宽LSB 0-1000us | 波升MSB (0-10ms)/2 | 波升LSB (0-10ms)/2 | 保持MSB 单位 ms | 保持LSB 单位 ms | 波降MSB (0-10ms)/2 | 波降LSB (0-10ms)/2 | 休息MSB 单位 ms | 休息LSB 单位 ms | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 0xAA | 0x12 | 0x71 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集 0x02:刺激 0x03;触发电刺激 | 采样率 4K、8K | 波形参数： 01：双向对称方波 02：单向方波 03：三角波 | 频率MSB (0-1000HZ ) /2 | 频率LSB (0-1000HZ ) /2 | 脉宽MSB 0-1000us | 脉宽LSB 0-1000us | 波升MSB (0-1000ms)/2 | 波升LSB ((0-1000ms)/2 | 保持MSB (0-1000ms)/2 | 保持LSB (0-1000ms)/2 | 波降MSB (0-1000ms)/2 | 波降LSB (0-1000ms)/2 | 休息MSB (0-1000ms)/2 | 休息LSB (0-1000ms)/2 | CheckSum | 0x55
AA 12 71 02 01 02 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 9A 55
| AA 12 71 01 01 02 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 99 55 |  | 02: AA 12 71 01 01 01 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 98 55; 08: AA 12 71 01 01 03 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 9a 55
独立 电刺激 | 控制 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x72 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 通道状态 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x72 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 通道状态 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| AA 04 72 01 01 01 75 55 |  | 00: AA 04 72 01 01 00 74 55
2者 都用到 | 电流设置 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05（最大） | [14 empty] | 07 | 08
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x73 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 0~100mA | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x05 | 0x73 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 0~100mA | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 肌电数据上报 | 下位机to上位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |  |  | 06 |  | 07 |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 09 | 10
|  |  | 0xAA | 0x07 | 0x74 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 1通道MSB |  |  |  | 1通道LSB |  | 预留 0x00 |  |  |  |  | 预留 0x00 |  |  |  | CheckSum | 0x55
上位机to下位机（响应） | bar: 00
| RMS与原始数据切换 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x75 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 0x00:RMS 0x01:原始数据 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x75 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 0x00:RMS 0x01:原始数据 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 预设电流 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x76 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 0x00 :预设关 0x01:预设开 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x76 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 0x00 :预设关 0x01:预设开 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 触发采集模式 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x77 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00 ：采集 0x01：刺激 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x77 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00 ：采集 0x01：刺激 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| aa 04 77 01 01 00 79 55 |  | 01: aa 04 77 01 01 01 7a 55
| 轮询 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x03 | 0x78 | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15
|  |  | 0xAA | 0x0C | 0x78 | 0x01~0x08 | 0x00 所有通道 | 通道1状态 0x00 脱落 0x01 连接 0x02 未监控 | A电极片状态 0x00 脱落 0x01 连接 0x02 未监控 | 电池电量 0x00-0x64 |  | 复位 0x00 没复位 0x01 复位了 | A通道状态 0x00:空闲态 0x01:上坡态 0x02:下坡态 0x03:保持态 0x04:休息态 | 预留0x00 |  |  | A通道电流 | 预留0x00 |  |  | 适配器模式 0x00 充电中 0x01 电池供电 |  | CheckSum | 0x55
| 电极片脱离检测 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x79 | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x79 | 0x01~0x08 | 0x00 所有通道 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 关机 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7A | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 ：关闭 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7A | 0x01~0x08 | 0x00 所有通道 | 0x00 ：关闭 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
AA 04 7A 03 00 00 7d 55
| 设备搜索控制 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7B | 0x00 | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7B | 0x00 | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
AA 04 7b 00 00 01 7c 55
| 新设备上报 | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 0xAA |  | 0x7C | 0x00 | 0x00 填写设备通道数 | MAC地址ASCII值，长度以实际为准 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 设备连接、绑定、重新绑定 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7D | 0x00 填写设备绑定编号 | 0x00 | MAC地址ASCII值，长度以实际为准 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 05 | 06
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7D | 0x00 | 0x00 | MAC地址ASCII值，长度以实际为准 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| AA 09 7d 01 00 5F 46 FC 98 2E D5 ba 55 |  | 0xAA 00: AA 09 7d 01 00 5C 1C F9 73 30 D8 6a 55
| AA 09 7D 02 00 1A E9 F7 B6 A5 F0 c4 55 |  | 0xAA 00: AA 09 7d 01 00 44 7C C6 37 04 E8 27 55
| AA 09 7D 03 00 6A 7E 6D 80 80 EA BF 55 |  | 0xAA 00: AA 09 7d 01 00 0E F6 52 0C 1C F3 ef 55
| 蓝牙连接断开 | 下位机to上位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x7E | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
上下肢电刺激
上下肢电刺激 | 实时数据 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | [8 empty] | 12 | 13
|  |  | 0xAA | 0x04 | 0x80 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 实时速度（上） 1-60r/min | 实时速度（下） 1-60r/min | （上）实时角度M | （上）实时角度L | （下）实时角度M | （下）实时角度L | 方向 1~正 0~逆 | [8 empty] | CheckSum | 0x55
上下 肢电刺激 | 功能 | 数据方向 | 00: 前导码; 01: 帧长度; 02: 功能码; 03: 设备编号; 04: 通道号; 05: 数据 | [8 empty] | 校验 | 帧尾
| 模式、脉宽、频率、角度设置 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19
|  |  | 0xAA | 0x | 0x81 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集 0x02:刺激 0x03;触发电刺激 | 采样率 4K、8K | 波形参数： 01：双向对称方波 02：单向方波 03：三角波 | 频率MSB (0-1000HZ ) /2 | 频率LSB (0-1000HZ ) /2 | 脉宽MSB 0-1000us | 脉宽LSB 0-1000us | 开始角度MSB 单位 ° 0-360 | 开始角度LSB 单位 ° 0-360 | 结束角度MSB 单位 ° 0-360 | 结束角度LSB 单位 ° 0-360 | 最小电流 0~100 | 最大电流 0~100 | 肢体 1-上肢 2-下肢 | 肢体 1-左 2-右 | CheckSum | 0x55
|  | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | [8 empty] | 20 | 21
|  |  | 0xAA | 0x12 | 0x71 | 0x01~0x04 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集 0x02:刺激 0x03;触发电刺激 | 采样率 4K、8K | 波形参数： 01：双向对称方波 02：单向方波 03：三角波 | 频率MSB (0-1000HZ ) /2 | 频率LSB (0-1000HZ ) /2 | 脉宽MSB 0-1000us | 脉宽LSB 0-1000us | [8 empty] | CheckSum | 0x55

## 南京通信协议 (2)
通信协议V1.00.230105
帧格式
名称 |  | 前导码(1Byte) | 帧长度(1Byte) | 功能码(1Byte) | 设备编号 | 通道号(1Byte) | 数据 | [14 empty] | 校验 | 帧尾
标识 |  | Head | Length | CMD | EquipmentID | Channel | Data | [14 empty] | CheckSum | End
内容 |  | 0xAA | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | [14 empty] | xxxx | 0x55
说明 | 1、Length = CMD + EquipmentID+Channel + Data 注：字节长度
2、校验方法 = (CMD +EquipmentID+ Channel + Data）&0x FF 注：值 校验和
3、通道号、设备号用0x00,0x01, 0x02, 0x03, 0x04表示；
上下位机数据交互
功能 | 数据方向 | 前导码 | 帧长度 | 功能码 | 设备编号 | 通道号 | 数据 | [14 empty] | 校验 | 帧尾
模式、脉宽、频率、斜坡时间设置 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 0xAA | 0x12 | 0x71 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集 0x02:刺激 0x03;触发电刺激 | 采样率 4K、8K | 波形参数： 01：双向对称方波 02：单向方波 03：三角波 | 频率MSB (0-1000HZ ) /2 | 频率LSB (0-1000HZ ) /2 | 脉宽MSB 0-1000us | 脉宽LSB 0-1000us | 波升MSB (0-10ms)/2 | 波升LSB (0-10ms)/2 | 保持MSB 单位 ms | 保持LSB 单位 ms | 波降MSB (0-10ms)/2 | 波降LSB (0-10ms)/2 | 休息MSB 单位 ms | 休息LSB 单位 ms | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 0xAA | 0x12 | 0x71 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集 0x02:刺激 0x03;触发电刺激 | 采样率 4K、8K | 波形参数： 01：双向对称方波 02：单向方波 03：三角波 | 频率MSB (0-1000HZ ) /2 | 频率LSB (0-1000HZ ) /2 | 脉宽MSB 0-1000us | 脉宽LSB 0-1000us | 波升MSB (0-1000ms)/2 | 波升LSB ((0-1000ms)/2 | 保持MSB (0-1000ms)/2 | 保持LSB (0-1000ms)/2 | 波降MSB (0-1000ms)/2 | 波降LSB (0-1000ms)/2 | 休息MSB (0-1000ms)/2 | 休息LSB (0-1000ms)/2 | CheckSum | 0x55
AA 12 71 02 01 02 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 9A 55
AA 12 71 01 01 02 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 99 55 |  | 02: AA 12 71 01 01 01 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 98 55; 08: AA 12 71 01 01 03 00 00 00 64 00 64 07 D0 07 D0 07 D0 07 D0 9a 55
控制 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x72 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 通道状态 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x72 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 通道状态 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
AA 04 72 01 01 01 75 55 |  | 00: AA 04 72 01 01 00 74 55
电流设置 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x73 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0~100mA | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x73 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0~100mA | [14 empty] | CheckSum | 0x55
肌电数据上报 | 下位机to上位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |  |  | 06 |  | 07 |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 09 | 10
|  | 0xAA | 0x07 | 0x74 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 1通道MSB |  |  |  | 1通道LSB |  | 预留 0x00 |  |  |  |  | 预留 0x00 |  |  |  | CheckSum | 0x55
上位机to下位机（响应） | bar: 00
RMS与原始数据切换 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x75 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00:RMS 0x01:原始数据 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x75 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00:RMS 0x01:原始数据 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
预设电流 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x76 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00 :预设关 0x01:预设开 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x76 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00 :预设关 0x01:预设开 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
触发采集模式 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x77 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00 ：采集 0x01：刺激 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x77 | 0x01~0x08 | 0x01~0x02 | 0x00 ：采集 0x01：刺激 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
aa 04 77 01 01 00 79 55 |  | 01: aa 04 77 01 01 01 7a 55
轮询 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x78 | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |  | 07 | 08 | 09 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 0xAA | 0x0C | 0x78 | 0x01~0x08 | 0x00 所有通道 | A电极片状态 0x00 脱落 0x01 连接 0x02 未监控 | 预留0x00 |  |  | 复位 0x00 没复位 0x01 复位了 | A通道状态 0x00:空闲态 0x01:上坡态 0x02:下坡态 0x03:保持态 0x04:休息态 | 预留0x00 |  |  | A通道电流 | 预留0x00 |  |  | 适配器模式 0x00 充电中 0x01 电池供电 | 电池电量 0x00-0x64 | CheckSum | 0x55
电极片脱离检测 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x04 | 0x79 | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x04 | 0x79 | 0x01~0x08 | 0x00 所有通道 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
关机 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7A | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 ：关闭 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7A | 0x01~0x08 | 0x00 所有通道 | 0x00 ：关闭 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
AA 04 7A 03 00 00 7d 55
设备搜索控制 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7B | 0x00 | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7B | 0x00 | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01开启 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
AA 04 7b 00 00 01 7c 55
新设备上报 | 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 0xAA |  | 0x7C | 0x00 | 0x00 填写设备通道数 | MAC地址ASCII值，长度以实际为准 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
设备连接、绑定、重新绑定 | 上位机to下位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7D | 0x00 填写设备绑定编号 | 0x00 | MAC地址ASCII值，长度以实际为准 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to上位机（应答） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7D | 0x00 | 0x00 | MAC地址ASCII值，长度以实际为准 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
AA 09 7d 01 00 5F 46 FC 98 2E D5 ba 55 |  | 0xAA 00: AA 09 7d 01 00 5C 1C F9 73 30 D8 6a 55
AA 09 7D 02 00 1A E9 F7 B6 A5 F0 c4 55 |  | 0xAA 00: AA 09 7d 01 00 44 7C C6 37 04 E8 27 55
AA 09 7D 03 00 6A 7E 6D 80 80 EA BF 55 |  | 0xAA 00: AA 09 7d 01 00 0E F6 52 0C 1C F3 ef 55
蓝牙连接断开 | 下位机to上位机（发起） | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | [14 empty] | 06 | 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x7E | 0x01~0x08 | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55

## Sheet2
修改时间 | 版本 | 修改内容
2019-11-19 |  | ①数字板增加功能码0x84;
2019-11-20 |  | ①数字板增加功能码0x8F; ②模拟板增加功能码0x9F
2019-11-21 | 1.00.200514b | 增加数字板电流同步指令、更新模拟板轮询指令增加电流信息

## 数据分析
频率(HZ) | 周期 |  |  | 上下肢速度
1 | 1s |  |  | 60r/min | 1r/1s | 360°/s
10 | 100ms |  |  | 140° 需要 388ms
100 | 10ms |  |  | 388ms 包括上升，下降，保持
1000 | 1ms
5000 | 0.2ms
200us
按最小刺激角度 130° 130/360 = 0.361
转速（） | 一圈时间（s） | 刺激时间（s） | 刺激时间（ms） | 升降时间（ms） | 保持时间（ms） | 限制频率（HZ）
1 | 60 | 21.66 | 21660 | 300 | 21060 | 10-100
10 | 6 | 2.166 | 2166 | 300 | 1566 | 10-100
20 | 3 | 1.083 | 1083 | 300 | 483 | 10-100
30 | 2 | 0.722 | 722 | 150 | 422 | 20-100
40 | 1.5 | 0.5415 | 541.5 | 150 | 241.5 | 20-100
50 | 1.2 | 0.4332 | 433.2 | 100 | 233.2 | 30-100
60 | 1 | 0.361 | 361 | 100 | 161 | 30-100

## 参数需求
上下肢主被动康复训练系统FES参数设置
初始设置 | 频率 | 1-100Hz | 步进1Hz
| 脉宽 | 50-500us | 步进10us
| 最小 | 0-最大电流 | 步进1mA
| 最大电流 | 0-100mA | 步进1mA
| 平滑角度 | 0-90° | 步进1° | 斜率
| 脉宽调制率 | 0-50% | 步进1 | 此参数暂不理解
实时发送 | 开始角度 | 0-360° | 精度为1°
| 终止角度 | 0-360° | 精度为1°
| 实时角度 | 0-360° | 精度为1°
当前速度