## Sheet1
1 | 进入系统后新建、编辑用户信息，不会自动弹出键盘，
2 | 在搜索栏中必须将用户的ID号或姓名全部打上才能搜索出来；
3 | .使用说明书中描述游戏有两款，机器上有3款，肢体训练中游戏里第一个和第三个游戏不显示图标
4 | 上肢训练逆向转动时有异响，四肢训练中下肢脚踏在训练过程中会卡顿；
5 | 进入训练界面后显示的用户与设置选择的用户不是同一人；
6 | 标签中安全防护类型与熔断器型号与使用说明书中描述的不一致；
7 | .英文版进入游戏界面后字体有遮盖，设置中升降调节还为中文
8 | 设置中产品介绍中工作机理内容有缺少不完整；
9 | 到达训练设定时间和点击停止后弹出训练报告界面不一致，且与说明书中图16训练报告不一致；
10 | 四肢被动训练，训练报告中下肢距离不准确；--下位机未进行归零
11 | 使用说明书中描述痉挛可以选择正转、反转以及关闭，机器上仅有反转以及关闭；
12 | .使用说明书中转速监测值与实际转速误差不大于+-10%或+-3r/min，技术要求上为+-10%或+-2r/min；
13 | 使用说明书中产品结构及组成中包含电刺激模式，技术要求中包含电刺激模块；
14 | 下肢主动训练模式开始训练后脚踏转动很快；
15 | 上肢被动训练模式训练界面出现画面卡死现象，双击屏幕不会全屏，速度、方向、暂停、停止均无反应，急停后支臂停止不动但音乐继续，界面还为训练界面；左右平衡一直保持在50%；
16 | 进入训练界面后点击返回显示“游戏正在运行中，确认退出吗？”点击取消后游戏自动开始运行，界面为初始界面（未启动）；
17 | 上肢主动模式下建议不运行时游戏人物不前行，转动手柄后人物运动；
18 | 主被动模式逆向转动，在主动训练下无阻力；
19 | 使用说明书中有多处错别字等错误需修改；
20 | 下肢被动训练如果使用一个反方向的力阻止下肢脚踏运行，下肢脚踏运转速度会增快（60r/min）
21 | 训练报告中左右平衡数据显示值需确认；
22 | 四肢训练报告中档位数据有问题
23 | 添加输出扭矩调节功能